Tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm

DỤNG CỤ LẤY DẤU RĂNG VÀ TRỢ GIÚP PHỤC HÌNH RĂNG NHÂN TẠO (DÒNG BRIGHT IMPLANT)

- Mô tả sản phẩm

| STT | TÊN CHỦNG LOẠI | MÔ TẢ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Impression Coping Pick-up & Impression Coping Transfer & Lab Analog | Đây là dụng cụ lấy dấu được gắn vào trụ chân răng nhân tạo (Fixture). |
| 2 | Impression Coping Screw | Đây là sản phẩm dùng để gắn dụng cụ lấy dấu vào trụ chân răng nhân tạo (Fixture). |
| 3 | Mount Screw | Đây là một dụng cụ phẫu thuật được sử dụng để thực hiện cấy ghép nha khoa. Để di chuyển cố định cấy ghép vào khoang miệng của bệnh nhân, nó được gắn chặt bằng tuốc nơ vít di chuyển trong một thời gian ngắn, và khi hoàn thành, nó được tháo ra bằng tuốc nơ vít cầm tay. |
| 4 | Abutment Ball Impression Coping | Đây là dụng cụ lấy dấu được gắn vào thân răng nhân tạo (Abutment). |
| 5 | Ball Analog | Thiết bị này là Analog được sử dụng để sao chép mẫu mô hình nha khoa. |

- Chỉ định sử dụng

Gắn với hệ thống cấy ghép răng, được sử dụng như là một công cụ lấy dấu và trợ giúp trong phục hình răng nhân tạo. Các sản phẩm này được cung cấp không vô trùng và được tiệt trùng trước khi sử dụng.

- Hiệu Quả

Thiết bị cấy ghép được chỉ định sử dụng cho bệnh nhân trong các trường hợp cần khôi phục chức năng nhai hoặc thẩm mỹ do bị mất răng.

- Hướng dẫn sử dụng

| STT | TÊN CHỦNG LOẠI | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG |
| --- | --- | --- |
|  | Impression Coping Screw | 1. Kiểm tra loại và kích thước của sản phẩm ghi trên nhãn bao bì. 2. Xé bao bì sản phẩm sau đó dùng Impression Coping Screw để kết nối dụng cụ lấy dấu răng vào trụ chân răng nhân tạo (Fixture). |
| - 1 | Impression Coping Pick-up & Impression Coping Transfer & Lab Analog | 1. Kiểm tra loại và kích thước của sản phẩm ghi trên nhãn bao bì. 2. Sau khi gắn Impression Coping Pick-up/ Impression Coping Transfer/ Lab Analog vào trụ chân răng nhân tạo (Fixture) bằng Pick-up Screw/ Impression Coping Screw, tiến hành sử dụng vật liệu lấy dấu. 3. Sử dụng dụng cụ lấy dấu, tạo áp lực sao cho vật liệu lấy dấu có thể tiếp xúc đủ với sản phẩm và cấu trúc miệng. 4. Sau khi vật liệu lấy dấu đã đủ cứng, chúng sẽ được tách ra khỏi khoang miệng. 5. Sau đó, mão răng được sản xuất. |
|  | Mount Screw | 1. Kiểm tra loại và kích thước của sản phẩm ghi trên nhãn bao bì. 2. Gắn Mount Screw vào tuốc nơ vít. 3. Siết chặt Mount Screw vào dụng cụ điều khiển phẫu thuật. 4. Sau khi di chuyển vào khoang miệng, đưa Mount Screw vào vị trí cần lắp đặt và xoay bộ điều khiển để lắp Mount Screw vào vị trí thích hợp. |
|  | Abutment ball Impression Coping | 1. Kiểm tra loại và kích thước của sản phẩm ghi trên nhãn bao bì. 2. Sau khi gắn Abutment ball Impression Coping vào thân răng nhân tạo (Abutment), tiến hành sử dụng vật liệu lấy dấu. 3. Sử dụng dụng cụ lấy dấu, tạo áp lực sao cho vật liệu lấy dấu có thể tiếp xúc đủ với sản phẩm và cấu trúc miệng. 4. Sau khi vật liệu lấy dấu đã đủ cứng, chúng sẽ được tách ra khỏi khoang miệng. 5. Sau đó, mão răng được sản xuất. |
|  | Ball Analog | 1. Kiểm tra loại và kích cỡ của Ball Analog được ghi trên nhãn bao bì. 2. Sau khi lấy dấu răng để tạo mô hình răng, Ball Analog được kết nối với dấu răng và tạo thành nướu mềm theo nhu cầu. 3. Đổ thạch cao và tạo mô hình răng. |

- Chống chỉ định

- Viêm nặng trong khoang miệng.

•	Răng bị ảnh hưởng, u nang, chân răng còn sót lại, khối u, v.v.

•	Tiền sử bệnh lý vết thương lâu lành.

•	Bệnh nhân mắc các bệnh: bệnh chuyển hóa (tiểu đường, v.v.), rối loạn nội tiết (suy giáp, cường giáp, rối loạn tuyến cận giáp, rối loạn vỏ thượng thận, v.v.)

•	Bệnh nhân bị rối loạn tuần hoàn (đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, bệnh van tim mãn tính, bệnh huyết áp cao, bệnh huyết áp thấp….)

•	Bệnh nhân bị bệnh thận, các bệnh về máu.

•	Bệnh nhân mắc bệnh mô liên kết hỗn hợp.

•	Một số trường hợp khác: trong thời kỳ kinh nguyệt, bệnh nhân nghiện ma túy, nghiện rượu, bị bệnh dị ứng….

•	Trường hợp lượng xương ổ răng không đủ (vuông góc với đường kính ngoài hàm).

•	Trường hợp chất lượng xương ổ răng kém (do loãng xương, nhuyễn xương, bệnh Behcet…).

•	Trong trường hợp chiều rộng của niêm mạc sừng hóa xung quanh vị trí cần phẫu thuật cấy ghép không đủ.

•	Trường hợp khiếm khuyết xương của răng trụ liền kề.

•	Bệnh nhân không phù hợp với các phẫu thuật khác.

- Cảnh báo

- Phẫu thuật cấy ghép bao gồm các thủ tục nha khoa phức tạp đòi hỏi bác sĩ hoặc nha sĩ phải được đào tạo chuyên môn trước khi sử dụng để có thể thực hiện được phẫu thuật một cách an toàn và hiệu quả.

- Khi có sai sót trong việc lựa chọn bệnh nhân, chẩn đoán trước khi phẫu thuật hoặc kế hoạch phục hồi có thể dẫn đến thất bại trong cấy ghép và mất xương xung quanh vị trí cấy ghép.

- Không sử dụng sản phẩm đã hết hạn sử dụng, bao bì sản phẩm bị hở, bị rách.

- Sản phẩm chỉ nên mở ngay trước khi tiến hành cấy ghép tại khu vực sạch sẽ.

- Sản phẩm đã mở, chưa sử dụng không thể hoàn trả lại công ty.

- Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối không chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm dùng một lần hoặc các sản phẩm hết hạn sử dụng mà người dùng khử trùng lại.

- Tác dụng phụ

Phẫu thuật cấy ghép có phát sinh các biến chứng cục bộ bao gồm phù nề, rách vết khâu, xuất huyết sau phẫu thuật, loét mô mềm và nhiễm trùng. Ngoài ra, có thể xuất hiện một số chấn thương thần kinh sau phẫu thuật, thường là tạm thời hoặc trong một số trường hợp tổn thương vĩnh viễn.

- Bảo Quản

Bảo quản ở khu vực có độ ẩm thấp và nhiệt độ phòng.

- Chú ý

- Vì phẫu thuật cấy ghép nha khoa đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, nên sản phẩm chỉ dành cho bác sĩ hoặc nha sĩ sử dụng

- Đối với những bệnh nhân mắc các bệnh về xương như loãng xương, rối loạn chuyển hóa xương… phải cân nhắc thận trọng trước khi phẫu thuật.

- Tiệt trùng

Sản phẩm được cung cấp không vô trùng. Mở túi và lấy lọ ra. Rút nắp và lấy sản phẩm ra khỏi lọ. Trước khi sử dụng, tiệt trùng ở nhiệt độ 132° C trong 4 phút và thời gian sấy khô là 20 phút hoặc nhiệt độ 132°C trong 30 phút và thời gian sấy khô là 40 phút.

11. Cơ sở bảo hành

Sản phẩm là thiết bị y tế dùng một lần nên không có chế độ bảo hành

12. Giải thích ký hiệu

|  | Mã lô |
| --- | --- |
|  | Mã Model |
|  | Nhà sản xuất |
|  | Ngày sản xuất |
|  | Hạn sử dụng |
|  | Thận trọng |
|  | Không tái sử dụng |
| D hoặc Ø | Đường kính |
| G/H | Chiều cao nướu |
| L | Chiều dài |
| Rx Only | Chỉ được bán theo kê đơn của nha sĩ hoặc bác sĩ |
|  | Không sử dụng sản phẩm nếu bao bì bị hư hỏng |