Tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm

DỤNG CỤ LẤY DẤU RĂNG VÀ TRỢ GIÚP PHỤC HÌNH RĂNG NHÂN TẠO BẰNG NHỰA (DÒNG SUPERLINE)

- Mô tả sản phẩm

| STT | TÊN CHỦNG LOẠI | MÔ TẢ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Angled Screw Abutment Delivery Holder & Screw Abutment Delivery Holder & Ball delivery holder & Direct Casting Abutment Sleeve & Metal Casting Cylinder Sleeve & Direct Casting Cylinder Sleeve & Metal Casting Abutment Sleeve & Digital Diverse Abutment Holder & Metal Link Holder | Đây là sản phẩm được dùng để hỗ trợ gắn thân răng nhân tạo (Abutment) vào chân răng nhân tạo (Fixture). |
| 2 | O-ring | Vòng đệm bằng cao su, giúp liên kết giữa Ball Socket Female socket, Female socket, Metal Housing và thân răng nhân tạo (Abutment) |
| 3 | Plastic Temporary Abutment | Là sản phẩm bằng nhựa được sử dụng trong giai đoạn tạm thời của quá trình phục hình implant. Sản phẩm này được gắn vào trụ chân răng nhân tạo (Fixture) bằng vít để hỗ trợ chế tạo và gắn mão tạm thời, giúp định hình mô mềm, duy trì khoảng trống phục hình, và hỗ trợ chức năng – thẩm mỹ cho bệnh nhân trong khi chờ phục hình vĩnh viễn. |
| 4 | Comfort Cap | Là một nắp bảo vệ được sử dụng tạm thời trong thời gian sản xuất mão răng, giúp ngăn chặn thức ăn và các chất lạ xâm nhập vào trong lòng chân răng. Sản phẩm được gắn vào thân răng nhân tạo bằng vít. |

- Chỉ định sử dụng

Sản phẩm được chỉ định sử dụng trong cấy ghép nha khoa nhằm trợ giúp quá trình phục hình răng nhân tạo, được sử dụng trong khoảng thời gian ngắn để hỗ trợ.

- Hiệu Quả

Thiết bị cấy ghép được chỉ định sử dụng cho bệnh nhân trong các trường hợp cần khôi phục chức năng nhai hoặc thẩm mỹ do bị mất răng.

- Hướng dẫn sử dụng

| STT | TÊN CHỦNG LOẠI | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG |
| --- | --- | --- |
|  | Angled Screw Abutment Delivery Holder & Screw Abutment Delivery Holder & Ball delivery holder & Direct Casting Abutment Sleeve & Metal Casting Cylinder Sleeve & Direct Casting Cylinder Sleeve & Metal Casting Abutment Sleeve & Digital Diverse Abutment Holder & Metal Link Holder | 1. Kiểm tra loại và kích thước của sản phẩm ghi trên nhãn bao bì. 2. Xé bao bì sản phẩm sau đó dùng Angled Screw Abutment Delivery Holder/ Screw Abutment Delivery Holder/ Ball delivery holder/ Direct Casting Abutment Sleeve/ Metal Casting Cylinder Sleeve/ Direct Casting Cylinder Sleeve/ Metal Casting Abutment Sleeve/ Digital Diverse Abutment Holder/ Metal Link Holder để kết nối thân răng nhân tạo (Abutment) vào trụ chân răng nhân tạo (Fixture). |
|  | O-ring | 1. Kiểm tra loại và kích cỡ của O-ring được ghi trên nhãn bao bì. 2. Đặt O-ring vào trong Ball Socket/ Female socket/ Metal Housing và đặt chúng vào bên trong hàm giả. 3. Kết hợp hàm giả và Ball Abutment để hoàn tất quá trình điều trị. * Thay thế vòng O-ring: Khi lực liên kết của vòng O-ring yếu đi, hãy tháo vòng O-ring bên trong Ball Socket/ Female socket/ Metal Housing bằng dụng cụ curette, v.v., sau đó thay thế bằng vòng O-ring mới. |
|  | Plastic Temporary Abutment | 1. Kiểm tra loại và kích thước của sản phẩm ghi trên nhãn bao bì. 2. Cố định Plastic Temporary Abutment với trụ chân răng nhân tạo (Fixture) bằng Abutment Screw. 3. Nếu cần thiết, cắt bớt theo chiều cao của sản phẩm. 4. Mão răng được sản xuất dựa theo giới hạn của sự lệch khớp cắn là 0.5mm. 5. Khi quá trình sản xuất mão răng hoàn tất, kiểm tra tình trạng của sản phẩm trong khoang miệng và sau đó kết nối với mão răng. Sau khi chỉnh lại mão răng theo khớp cắn và cảm giác của của bệnh nhân, ca phẫu thuật hoàn tất. |
|  | Comfort Cap | 1. Kiểm tra loại và kích cỡ của Comfort Cap được ghi trên nhãn bao bì. 2. Sau khi gắn Comfort Cap vào Abutment, siết chặt vít với mô-men xoắn khuyến nghị (30-35N-cm). 3. Sử dụng nó như một nắp bảo vệ cho đến khi mão răng được lắp vào rồi loại bỏ Comfort Cap. |

- Chống chỉ định

- Viêm nặng trong khoang miệng.

•	Răng bị ảnh hưởng, u nang, chân răng còn sót lại, khối u, v.v.

•	Tiền sử bệnh lý vết thương lâu lành.

•	Bệnh nhân mắc các bệnh: bệnh chuyển hóa (tiểu đường, v.v.), rối loạn nội tiết (suy giáp, cường giáp, rối loạn tuyến cận giáp, rối loạn vỏ thượng thận., v.v.).

•	Bệnh nhân bị rối loạn tuần hoàn (đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, bệnh van tim mãn tính, bệnh huyết áp cao, bệnh huyết áp thấp….).

•	Bệnh nhân bị bệnh thận, các bệnh về máu.

•	Bệnh nhân mắc bệnh mô liên kết hỗn hợp.

•	Một số trường hợp khác: trong thời kỳ kinh nguyệt, bệnh nhân nghiện ma túy, nghiện rượu, bị bệnh dị ứng….

•	Trường hợp lượng xương ổ răng không đủ (vuông góc với đường kính ngoài hàm).

•	Trường hợp chất lượng xương ổ răng kém (do loãng xương, nhuyễn xương, bệnh Behcet…).

•	Trong trường hợp chiều rộng của niêm mạc sừng hóa xung quanh vị trí cần phẫu thuật cấy ghép không đủ.

•	Trường hợp khiếm khuyết xương của răng trụ liền kề.

•	Bệnh nhân không phù hợp với các phẫu thuật khác.

- Cảnh báo

- Phẫu thuật cấy ghép bao gồm các thủ tục nha khoa phức tạp đòi hỏi bác sĩ hoặc nha sĩ phải được đào tạo chuyên môn trước khi sử dụng để có thể thực hiện được phẫu thuật một cách an toàn và hiệu quả.

- Khi có sai sót trong việc lựa chọn bệnh nhân, chẩn đoán trước khi phẫu thuật hoặc kế hoạch phục hồi có thể dẫn đến thất bại trong cấy ghép và mất xương xung quanh vị trí cấy ghép.

- Không sử dụng sản phẩm đã hết hạn sử dụng, bao bì sản phẩm bị hở, bị rách.

- Sản phẩm chỉ nên mở ngay trước khi tiến hành cấy ghép tại khu vực sạch sẽ.

- Sản phẩm đã mở, chưa sử dụng không thể hoàn trả lại công ty.

- Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối không chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm được người dùng khử trùng lại

- Tác dụng phụ

Phẫu thuật cấy ghép có phát sinh các biến chứng cục bộ bao gồm phù nề, rách vết khâu, xuất huyết sau phẫu thuật, loét mô mềm và nhiễm trùng. Ngoài ra, có thể xuất hiện một số chấn thương thần kinh sau phẫu thuật, thường là tạm thời hoặc trong một số trường hợp tổn thương vĩnh viễn.

- Bảo Quản

Bảo quản ở khu vực có độ ẩm thấp và nhiệt độ phòng.

- Chú ý

- Vì phẫu thuật cấy ghép nha khoa đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, nên sản phẩm chỉ dành cho bác sĩ hoặc nha sĩ sử dụng

- Đối với những bệnh nhân mắc các bệnh về xương như loãng xương, rối loạn chuyển hóa xương… phải cân nhắc thận trọng trước khi phẫu thuật.

- Tiệt trùng

Sản phẩm được cung cấp không vô trùng. Mở túi và lấy lọ ra. Rút nắp và lấy sản phẩm ra khỏi lọ. Trước khi sử dụng, tiệt trùng ở nhiệt độ 132° C trong 4 phút và thời gian sấy khô là 20 phút hoặc nhiệt độ 132° C trong 30 phút và thời gian sấy khô là 40 phút.

11. Cơ sở bảo hành

Sản phẩm là thiết bị y tế dùng một lần nên không có chế độ bảo hành

12. Giải thích ký hiệu

|  | Mã lô |
| --- | --- |
|  | Mã Model |
|  | Nhà sản xuất |
|  | Ngày sản xuất |
|  | Ngày hết hạn |
|  | Thận trọng |
|  | Không tái sử dụng |
| D hoặc Ø | Đường kính |
| G/H | Chiều cao nướu |
| L | Chiều dài |
| Rx Only | Chỉ được bán theo kê đơn của nha sĩ hoặc bác sĩ |
|  | Không sử dụng sản phẩm nếu bao bì bị hư hỏng |